ICS 81.060.01

G10

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

陶瓷液体色料

元素含量测定分析方法

Methods for chemical analysis of ceramic liquid pigments

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会（SAC/TC249）归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准参加起草人：

陶瓷液体色料 元素含量测定分析方法

- 范围

本标准规定了陶瓷液体色料元素含量测定分析方法的术语和定义、原理、试剂、仪器和仪器、样品的制备、分析方法、质量和控制和实验报告。

本标准适用于陶瓷液体色料产品中元素含量的测定。可分析硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠、硼、锌、铅、锆、钛、锰、锡、镉、铬、钴、金、银、锑、硒、锂、铈等元素及氧化物的分析方法。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 16537-2010 陶瓷熔块釉化学分析方法

GB/T 21114-2007 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 铸玻璃片法

GB/T 30905-2014 无机化工产品 元素含量的测定 X射线荧光光谱法

QB/T 2578-2002 陶瓷原料化学成分光度分析方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

陶瓷液体色料 ceramic liquid pigments

- 由陶瓷色料、有机溶剂、添加剂材料组成，经陶瓷喷墨打印工艺施加于陶瓷制品表面，在600℃以上温度烧成后形成装饰效果的液态物质。

X射线荧光光谱化学分析（熔铸玻璃片法） Chemical analysis by XRF(Fused cast bead method)

- 将陶瓷液体色料去除有机溶剂、添加剂等材料后，剩余的陶瓷色料用合适的熔剂熔融并铸成适合X射线荧光光谱仪测量形状的玻璃片，测量玻璃片中待测元素的荧光X射线强度。根据校准曲线或方程式来分析，且进行元素间干扰效应校正，以获得待测元素的含量。

- 等离子体发射光谱法 Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry methords

将陶瓷液体色料去除有机溶剂、添加剂等材料后，剩余的陶瓷色料用碱溶法制成溶液，使用等离子体发射光谱测定溶液中待测元素的含量。不同元素的原子在激发或电离时刻发射出特征光谱，所以等离子体发射光谱可用来定性样品中存在的元素。特征光谱的强弱与样品中原子浓度有关，与标准溶液进行比较，即可定量测定样品中各元素的含量。

- 原理

通过离心、高温处理等步骤，将陶瓷液体色料中溶剂、添加剂等其他物质与陶瓷色料分离。再使用合适的前处理方法，将陶瓷色料制成熔铸玻璃片或溶液，使用X射线荧光光谱化学分析法、湿法化学法或电感耦合等离子体原子发射光谱法对陶瓷色料的成分进行分析。

- 试剂、仪器和设备

  - 通用要求

除非另有说明，本部分所使用的试剂应不低于分析纯，标准溶液的配置和标定所需的试剂为基准试剂或光谱级纯。所用水应符合GB/T 6682中规定的三级水要求

用体积比表示试剂稀释程度，例如：（1+1）盐酸表示1份体积的盐酸与1份体积的水相混合。

  - X射线荧光光谱法（熔铸玻璃片法）

    - 试剂

      - 熔铸玻璃片法熔剂：四硼酸锂、偏硼酸锂等（优级纯）。

      - 脱模剂：碘化铵、溴化锂等。

      - 氧化剂：硝酸锂等。

    - 仪器、设备

      - 分析天平：感量0.1mg。

      - 电热恒温干燥箱。

      - 高温炉。

      - 融样机：自动火焰熔样机或高频电感熔样机。

      - 铸型模或融样皿：用非浸润的铂合金（95 % Pt+5 % Au）制成。若试样在坩埚中熔融后直接成型，则要求坩埚底面内壁平整光滑。

  - 等离子体发射光谱法

    - 试剂

      - 混合熔剂：4份优级纯氢氧化锂与1份优级纯硼酸混匀，干燥磨细。

      - 浸取液：于500 mL容量瓶中加入优级纯盐酸8 mL，用水稀释至刻度，摇匀。

      - 氢氧化钾

      - 氢氧化钾乙醇溶液

      - 盐酸

      - 硝酸

      - 二氧化硅标准溶液（含SiO2 0.1 mg/mL）

准确称取0.050 0 g预先在1050 ℃灼烧1 h并冷却至室温的二氧化硅（99.99%）于黄金坩埚中，加1.000g±0.005g混合熔剂，盖上坩埚盖稍留空隙，搅匀后放入已预先升温至900℃的马弗炉中，保温10min～15min，取出坩埚，稍冷后将试样放于600mL干燥烧杯中，加入约400mL浸取液，边搅拌边超声浸出，直至熔体完全溶解。移入500mL容量瓶中，用浸取液稀释至刻度，摇匀。

      - 三氧化二铝储备标准溶液（含Al2O3 1 mg/mL）：

准确称取纯铝丝（99.99%）0.529 2 g置于30mL烧杯中，加（1+1）盐酸50mL及浓硝酸10滴，加热溶解后移入1 000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

注：铝丝须预先处理：先用（1+9）盐酸洗去氧化膜，再用水洗，然后依次用乙醇、乙醚洗，风干

      - 三氧化二铝标准溶液（含Al2O3 0.1 mg/mL）

移取10 mL三氧化二铝储备标准溶液于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀

      - 三氧化二铁标准溶液（含Fe2O3 0.1 mg/mL）

准确称取经400℃灼烧的的三氧化二铁（光谱纯）0.100 0g于烧杯中，加入盐酸（1+1）30mL，浓硝酸5mL，加热溶解后移入1 000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

      - 氧化钙储备标准溶液（含CaO 1 mg/mL）

准确称取经110 ℃烘2 h的碳酸钙1.784 8g，置于250 mL烧杯中，滴加盐酸（1+1）溶解，煮沸片刻，冷却至室温。移入1 000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

      - 氧化钙标准溶液（含CaO 0.1 mg/mL）

移取10 mL氧化钙储备标准溶液于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀

      - 氧化镁标准溶液（含MgO 0.1 mg/mL）

准确称取经950 ℃灼烧30 min的氧化镁0.100 0g，于250 mL烧杯中，加盐酸（1+1）10 mL，微热溶解。冷却至室温。移入1 000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

      - 氧化钾和氧化钠混合储备溶液（含K2O 1 mg/mL和Na2O 1 mg/mL）

分别称取经150 ℃烘干2 h的氯化钾1.583 0 g和氯化钠1.886 0g，置于同一烧杯中加水溶解，移入1 000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

      - 氧化钾和氧化钠混合标准溶液（含K2O 0.1 mg/mL和Na2O 0.1 mg/mL）

移取10 mL氧化钾和氧化钠混合储备溶液于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀

      - 单元素标准储备溶液（浓度1 mg/mL）

锌、铅、锆、钛、锰、锡、镉、铬、钴、金、银、锑、硒、锂、铈的标准储备溶液按GB/T 602方法配置，或直接使用单元素国家标准溶液，其质量浓度均为1 mg/mL，其中钛的储备标准溶液可以为体积分数10%的硫酸介质，其他的均采用非硫酸介质。

      - 试剂空白溶液A

称取20 g混合熔剂于烧杯中，加入浸取液。搅拌溶解移入1 000mL容量瓶中，用浸取液稀释至刻度，摇匀。

    - 仪器、设备

      - 分析天平：感量0.1mg。

      - 电热恒温干燥箱。

      - 高温炉。

      - 黄金坩埚和瓷甘锅。

      - 超声波清洗机。

      - 等离子体发射光谱仪。

- 样品的制备

  - 样品预处理方法

取适量陶瓷液体色料样品放入离心管中，用离心机将样品的有机溶剂和固体部分分离。取固体部分，放入100ml的坩埚内，将坩埚置于电阻炉上，缓慢加热。加热燃烧至试样没有烟、异味气体生成。再移入马弗炉以1050 ℃保温60 min。取出坩埚冷却至室温。将坩埚中的固体研磨过筛，分析试样的最大粒径应小于0.06 mm。取磨细后的试样放入电热恒温干燥箱内以105℃～110℃烘干直至恒重。放入干燥器内冷却至室温待测。

  - X射线荧光光谱法（熔铸玻璃片法）

称取一定量的试样，将试样与熔剂（必要时加入一定量氧化剂）混合在一起，经烘干并灼烧后研磨，置于铂-金合金坩埚中。于熔样机中熔融，熔融过程中需摇动坩埚将气泡赶尽，并使熔融物混匀。将预先加入脱模剂的熔融体在铂-金合金铸模中浇注成型，制成组分均匀、透明、表面光洁、无瑕疵的玻璃状熔融样片。可保存于干燥器中待测。

注1：称取试样的质量、与熔剂的比例等参数根据铸型模或融样皿的尺寸而定。

注2：融样浇铸程序见GB/T 21114-2007 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 铸玻璃片法第九章。

  - 等离子体发射光谱法

    - A试液

称取试样0.050 0g±0.000 2g试样于黄金坩埚中，加入混合熔剂1.000g±0.005g，搅匀后放入已预先升温至900℃的马弗炉中，保温10min～15min，取出坩埚，稍冷后将试样放于600mL干燥烧杯中，定量加入浸取液500mL，边搅拌边超声浸出，直至熔体完全溶解。此试液供测除锆、锂、硼外的元素用。

    - B试液

称取试样0.5g试样，置于预先熔有2g氢氧化钾的银坩埚中，滴加氢氧化钾乙醇溶液将试样润湿，在电炉上低温烘干，再加2g氢氧化钾，低温熔融，在升至高温熔融30min～40min，取下冷却，将坩埚放入400mL烧杯中，用水浸出熔物，加盐酸20mL，加热溶解，冷至室温，移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此试液供测锆、锂、硼等元素用。

- 分析方法

  - X射线荧光光谱法（熔铸玻璃片法）

按GB/T 30905-2014规定的方法进行测量。

  - 等离子体发射光谱法

    - 除锆、硼、锂外的元素测定

      - 校准曲线的绘制

分别移取试剂空白溶液50 mL至500 mL容量瓶中，然后移取相应的标准溶液按表1配置标准溶液系列，定容摇匀。

表 1 标准溶液系列

单位为微克每毫升（μg/mL）

| 物质 | 标准溶液1 | 标准溶液2 | 标准溶液3 | 标准溶液4 | 标准溶液5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Al2O3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Fe2O3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| CaO | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| MgO | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| K2O和Na2O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zn | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Pb | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ti | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Mn | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Sn | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Cd | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Cr | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Co | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Au | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Se | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：可根据实际情况调整标准溶液的浓度，满足测试需求。

      - 校准曲线

把标准溶液系列依次上机测定，根据标准溶液系列中各被测元素分析线处的净光强和相应的浓度绘制校准曲线。各元素（或物质）的线性相关系数必须大于0.999。

      - 测定

分别测定试样空白溶液和样品A试液中各被测元素（或物质）的净光强，根据校准曲线计算各被测元素的浓度，然后计算出各元素（或物质）的含量。

      - 结果计算

陶瓷液体色料中各元素的含量以质量分数ω计，数值以%表示，按下式计算：

式中：

cx—样品试液溶液中被测元素（或物质）的浓度数值，单位为微克每毫升（μg/mL）

c0—试样空白溶液中被测元素（或物质）的浓度数值，单位为微克每毫升（μg/mL）

V—样品定容体积，单位为毫升（mL）

m—样品称量的质量，单位为克（g）

    - 锆、硼、锂外的元素测定

      - 锆、锂的测定

        - 校准曲线的绘制

分别称取8 g氢氧化钾至500 mL容量瓶中，然后移取相应的标准溶液按表2配置标准溶液系列，定容摇匀。置于塑料瓶中储存

表 2 标准溶液系列

单位为微克每毫升（μg/mL）

| 元素 | 标准溶液1 | 标准溶液2 | 标准溶液3 | 标准溶液4 | 标准溶液5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zr | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |

        - 校准曲线

同7.2.1.2

        - 测定

同7.2.1.3

      - 硼的测定

按照GB/T 16537-2010中9进行。

  - 陶瓷色料含量的测定

见《陶瓷液体色料性能技术要求》中的测试方法

- 质量和控制

已绘制的工作曲线应定期（不超过3个月）用标准物质校准一次。如果仪器维修或更换零件，应重新绘制工作曲线，并用同类型标准物质校准。当标准物质的分析值与标准值大于表3所规定的允许差的0.7倍时，应重新绘制工作曲线。

表3 测定范围及分析值允许误差

单位为%

| 分析项目 | 含量范围（质量分数） | 各元素允许差 |
| --- | --- | --- |
| SiO2 | ≤10.00 | 0.15 |
|  | ＞10.00 | 0.20 |
| Al2O3 | ≤1.00 | 0.15 |
|  | ＞1.00 | 0.20 |
| Fe2O3 | ≤5.00 | 0.20 |
|  | ＞5.00 | 0.25 |
| CaO或MgO | ≤5.00 | 0.10 |
|  | ＞5.00 | 0.15 |
| K2O和Na2O | ≤1.00 | 0.15 |
|  | ＞1.00 | 0.20 |
| B2O3 | ≤3.00 | 0.15 |
|  | ＞3.00 | 0.20 |
| Zn | ≤15.00 | 0.15 |
| Pb或Mn | ≤10.00 | 0.15 |
|  | ＞10.00 | 0.20 |
| Ti | ≤5.00 | 0.10 |
|  | ＞5.00 | 0.15 |
| Sn | 4.00～25.00 | 0.25 |
| Cd或Cr | ≤5.00 | 0.10 |
|  | ＞5.00 | 0.20 |
| Co和Sb | ≤5.00 | 0.15 |
|  | ＞5.00 | 0.20 |
| Au或Ag | ≤3.00 | 0.15 |
|  | ＞3.00 | 0.20 |
| Se或Zr | ≤2.00 | 0.10 |
|  | ＞2.00 | 0.20 |
| Ce | ≤5.00 | 0.10 |
|  | ＞5.00 | 0.15 |
| Li | ≤10.00 | 0.15 |
|  | ＞10.00 | 0.20 |

- 试验报告

试验报告应至少包括一下内容

——委托单位；

——试样名称；

——产品类型；

——分析结果；

——使用标准；

——与规定的分析步骤的差异（如有必要）；

——在试验过程中观察到的异常现象（如有必要）；

——实验日期。

- _________________________________